{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Műszaki leírás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Műszaki leírás","index":0,"n_rows":47,"n_cols":6,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,2],[21,0,21,2],[32,2,32,3],[40,0,40,2],[0,0,0,1],[1,0,1,2],[5,0,5,2],[7,0,7,2]]}
["Előírt paraméterek, termékjellemzők, műszaki és minőségi elvárások, műszaki minimumkövetelmények",null,"Ajánlott paraméter"]
["Vizsgálati területek"]
["Hasi vizsgálatok","Igen"]
["Érvizsgálatok","Igen"]
["Lágyrész vizsgálatok","Igen"]
["A készülék méretei"]
["A készülék tömege max. 250 g","Igen, kérjük megadni"]
["Jellemzők"]
["Android vagy iOS operációs rendszerhez csatlakoztatható vezeték nélkül (mobiltelefon vagy tablet)","Igen, kérjük megadni"]
["A vizsgálófejjel kompatibilis min. 13”-os kijelzővel rendelkező iPAD vagy android tablet","Igen, kérjük megadni"]
["Az applikáció korlátlan eszközön használható ","Igen"]
["Vezeték nélküli töltési lehetőség","Igen"]
["Min. IP67 védettség","Igen, kérjük megadni"]
["Működési idő akkumulátorról min. 45 perc","Igen, kérjük megadni"]
["DICOM hálózati csatlakozás","Igen"]
["A képmegjelenítő eszközön levő kép megosztási lehetősége számítógépre vagy mobileszközre","Igen"]
["Üzemmódok"]
["B-mód","Igen"]
["M-mód","Igen"]
["Color Doppler","Igen"]
["PW Doppler","Igen"]
["Vizsgálófejek (egy eszközben egyesítve)"]
["Konvex vizsgálófej felnőttek hasi vizsgálatokra","Igen"]
["A konvex vizsgálófej frekvenciatartománya min. 2,0 - 5,0 MHz","Igen, kérjük megadni"]
["A konvex fej kristályelemeinek száma min. 128 ","Igen, kérjük megadni"]
["Lineáris vizsgálófej erek és lágyrész vizsgálatára","Igen"]
["A lineáris vizsgálófej frekvencia-tartománya min. 3,0 - 8,0 MHz","Igen, kérjük megadni"]
["A lineáris fej kristályelemeinek száma min. 128 db ","Igen, kérjük megadni"]
["Lineáris fej maximális vizsgálati mélység min. 8 cm","Igen, kérjük megadni"]
["Konvex fej maximális vizsgálati mélység min. 18 cm","Igen, kérjük megadni"]
[]
[]
["Értékelési szempont","Súlyszám","Abszolút értékelés",null,"Egyenes arányosítás","Fordított arányosság"]
[null,null,"Nem","Igen"]
[null,null,"0 pont","10 pont","0-10 pont"]
["Konvex vizsgálófej maximális vizsgálati mélysége",10,null,null,"25 cm = 0 pont\n35 cm = 10 pont"]
["Lineáris vizsgálófej frekvenciatartományának felső értéke ",10,null,null,"8 MHz = 0 pont \n12 MHz = 10 pont"]
["Ár",80]
["Összesen",{"$f":"SUM(B36:B38)","v":100}]
[]
["Kiegészítők"]
["CE tanúsítvány csatolandó ","Kérjük megadni!"]
["Gyártói nyilatkozat csatolandó ","Kérjük megadni!"]
["Helyszíni beüzemelés ","Kérjük megadni!"]
["Helyszíni betanítás min. 2 fő részére, 2 óra ","Igen, kérjük megadni!"]
["gyártói forgalmazási engedély","Kérjük megadni!"]
["nyilatkozat min. 2 szervizmérnökről ","Kérjük megadni!"]