{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Műszaki minimum követelmények"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Műszaki minimum követelmények","index":0,"n_rows":99,"n_cols":3,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[38,0,38,1]]}
["1. táblázat"]
["Gazdasági szereplő neve:"]
["Székhelye:"]
[]
["1. Urológiai műtőasztal"]
["Az ajánlott készülék típusa:"]
["A gyártó megnevezése:"]
["Nem EU illetékességű gyártó esetén az uniós meghatalmazott képviselő megnevezése:"]
["Származási ország:"]
["Hivatalos szervizpartner neve:"]
["Hivatalos szervizpartner címe:"]
["Hivatalos szervizpartner elérhetősége:"]
[]
["Műszaki minimumkövetelmények:","Elvárás","Megajánlott paraméter"]
["Folyadék elleni védelem szintje min. IPX 5 ","Igen, kérjük megadni!"]
["Elektromos és/vagy elektrohidraulikus vezérlésű mobil, fixlapos műtőasztal, központi vezérlésű kerék/talp rögzítéssel","Igen"]
["Minimum 6 részes feklap (fejtartóval, alsó- és felső háttámlával, ülőlappal, valamint osztott lábtartóval együtt)","Igen, kérjük megadni"]
["Vezeték nélküli kézi vezérlő","Igen"]
["Min. 75 mm-es viszko-elasztikus(memória) matrac szett","Igen, kérjük megadni"]
["Minden funkció ( magasságállítás, oldal- és hosszirányú döntés és mozgatás, háttámla, lábtartó állítás) elektromosan vezérelhető","Igen, kérjük megadni"]
["Magasságállítási tartomány alsó pozíciója alcsonyabb, mint a padlózattól mért min. 620 mm.","Igen, kérjük megadni"]
["Magasságállítási tartomány felső pozíciója több, mint a padlózattól mért 1050 mm. ","Igen, kérjük megadni"]
["Trendelenburg / Anti-Trendelenburg döntés min.: + 36° és - 36° között","Igen, kérjük megadni"]
["Oldalirányú dönthetőség motorosan állítható, mértéke min.: + 26° és - 26° között","Igen, kérjük megadni"]
["Háttámla motorosan állítható, min.: + 90° és - 45° között","Igen, kérjük megadni"]
["Lábtartó motorosan állítható, min.: +80° és - 90° között","Igen, kérjük megadni"]
["Fejtartó, állítható min.: + 45° és - 90° között","Igen, kérjük megadni"]
["Asztallap teljes hosszában átröngenezhető","Igen"]
["Asztallap hosszirányú motoros mozgatása minimum 350 mm","Igen, kérjük megadni"]
["Asztallap teljes hossza min. 2050 mm","Igen, kérjük megadni"]
["Páciens terhelhetőség min. 300 kg","Igen, kérjük megadni"]
["Engedélyezett terhelhetőség minden elektromos és manuális állítási helyzet szélső határértékein, korlátozás nélkül (normál és fordított fektetési helyzetben) a megajánlott tartozékokkal (fejtartó, háttámla és lábtartó) min. 250 kg","Igen, kérjük megadni"]
["Akkumulátoros működtetés elektromos hálózati töltéssel","Igen"]
["Az akkumulátor üzemelési időtartama min. 3 nap, vagy 25 műtét","Igen, kérjük megadni"]
["Háttérvilágítással és grafikus vagy LCD kijelelzővel rendelkező kézi vezérlő.","Igen"]
["A kézi vezérlőkön megvilágított nyomógombok","Igen"]
["„0” pozíció állítás (adott magasságban elektromosan vízszintesbe állítja a hosszirányú és oldaldöntést, háttámlát valamint a lábtartót)","Igen"]
["Tartalékműködtető a tönkön","Igen"]
["Általános alap kiegészítők"]
["Állítható aneszteziológiai kartaró, csuklóleszorítóval, 1 db","Igen"]
["Aneszteziológiai líra tartozékaival, 1 db","Igen"]
["Combrögzítő heveder, 1 pár","Igen"]
["Csuklórögzítő hozzávaló bilincssel, 1 db","Igen"]
["Infúziótartó és hozzávaló bilincs, 1 db","Igen"]
["Goepel-féle csészés lábtartó pár és hozzávaló bilincsekkel","Igen"]
["Lekötő heveder, 1 db","Igen"]
["Fejtartó, két ponton csukló","Igen"]
["Osztott lábtartó pár","Igen"]
["Váladékgyűjtő tál lithotómiás pozícióhoz, a rögzítéshez szükséges eszközökkel, urológiai (TUR) és nőgyógyászati műtétekhez","Igen"]
["Válltámasz pár és hozzávaló bilincsek, 1 db","Igen"]
[]
["2. Műtőlámpa"]
["Az ajánlott készülék típusa:"]
["A gyártó megnevezése:"]
["Nem EU illetékességű gyártó esetén az uniós meghatalmazott képviselő megnevezése:"]
["Származási ország:"]
["Hivatalos szervizpartner neve:"]
["Hivatalos szervizpartner címe:"]
["Hivatalos szervizpartner elérhetősége:"]
[]
["Műszaki minimumkövetelmények:","Elvárás","Megajánlott paraméter"]
["2 fejes műtőlámpa, LED-es kivitel","Igen"]
["Centrális mennyezeti tartóval ","Igen"]
["Tartószerkezettel, burkolattal felszerelve kompletten","Igen"]
["Törpefeszültségű tápfeszültség, külső tápegységgel","Igen"]
["A fix vízszintes tartókarok 360°-ban körbeforgatható","Igen"]
["A magasság állítható 2. karok végén lévő lámpafej tartó 360°-ban körbeforgatható","Igen"]
["Műtőlámpa karjának akciórádiusza min. 2000 mm ","Igen, kérjük megadni"]
["Multifunkciós fogantyú, amivel állítható fénymező átmérője és a fényerősség 4 db","Igen"]
["Tartalék sterilizálható fogantyú összesen a két lámpafejre összesen 4 db","Igen"]
["A lámpafejeken min. 3 lépcsőben beállítható színhőmérséklet, min. 3500 és 5100K között ","Igen, kérjük megadni"]
["Automatikus árnyékkezelési rendszer (Például: SmartAssist vagy AICS Plus vagy RSRS)","Igen"]
["A megajánlott lámpának bővíthetőnek kell lennie lámpafejbe épített vagy tartókaron lévő kamerával és monitortartó karral","Igen, kérjük megadni"]
["Főlámpa: "]
["Fényerő 1m távolságban min. 160 000 lux","Igen, kérjük megadni!"]
["Fénymező átmérője állítható min. 18 cm és 28 cm között","Igen, kérjük megadni!"]
["Színvisszaadási index Ra min. 97","Igen, kérjük megadni!"]
["Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) min. 1200 mm (MSZ EN 60601-2-41)  20%-os Ec paraméter mellett ","Igen, kérjük megadni!"]
["Lámpafej magasságállítási tartománya min 1100 mm ","Igen, kérjük megadni!"]
["Elektronikus mozgó elemek nélküli lámpafejre vagy lámpafej tartókarra szerelt kapcsolókról történő fényerő szabályozás, min. 10 és 100 % között","Igen, kérjük megadni!"]
["Endoszkópos háttérfény","Igen"]
["LED élettartam min. 60000 óra","Igen, kérjük megadni!"]
["A lámpafej átmérője min 62 cm","Igen, kérjük megadni!"]
["A lámpa minden funkciójának vezérlése fali vezérlőpanelen is elvégezhető","Igen"]
["A lámpa minden funkciójának vezérlése a lámpafejbe épített vagy a lámpafejet tartó karon integrált vezérlőről is elvégezhető.","Igen"]
["Maradék fényerősség a műtőlámpától 1 m-re, legkisebb fénymezővel, 1 maszkkal az MSZ EN 60601-2-41 szabvány szerint min 80 %","Igen, kérjük megadni"]
["Szatellit lámpa:"]
["Fényerő 1m távolságban min. 160 000 lx","Igen, kérjük megadni!"]
["Fénymező átmérője állítható min. 18 cm és 28 cm között","Igen, kérjük megadni!"]
["Színvisszaadási index Ra min. 97","Igen, kérjük megadni!"]
["Megvilágítási mélység újrafókuszálás nélkül (L1+L2) min. 1200 mm (MSZ EN 60601-2-41) 20%-os Ec paraméter mellett ","Igen, kérjük megadni!"]
["Lámpafej magasságállítási tartománya min 1100 mm ","Igen, kérjük megadni!"]
["Elektronikus mozgó elemek nélküli lámpafejre vagy lámpafej tartókarra szerelt kapcsolókról történő fényerő szabályozás, min. 10 és 100 % között","Igen, kérjük megadni!"]
["Endoszkópos háttérfény ","Igen"]
["LED élettartam min. 60000 óra","Igen, kérjük megadni!"]
["A lámpafej átmérője min 62 cm","Igen, kérjük megadni!"]
["A lámpa minden funkciójának vezérlése fali vezérlőpanelen is elvégezhető","Igen"]
["A lámpa minden funkciójának vezérlése a lámpafejbe épített vagy a lámpafejet tartó karon integrált vezérlőről is elvégezhető.","Igen"]
["Maradék fényerősség a műtőlámpától 1 m-re, legkisebb fénymezővel, 1 maszkkal az MSZ EN 60601-2-41 szabvány szerint min 80 %","Igen, kérjük megadni!"]