Termékspecifikáció

anyag- és eszközbeszerzési eljárás megindításához

Beszerzés tárgya, mennyisége:

1 db UV-Vis spektrofotométer tartozékokkal

A beszerzés tárgya rövid műszaki leírása, az eszköz rendeltetésének rövid kifejtése:

A beszerzés tárgya egy komplett (műszer+vezérlő szoftver), valódi kétsugaras, Xenon lámpával felszerelt, változtatható spektrális felbontású, száloptikás és kis térfogatú mintákban történő mérések kivitelezésére optimalizálható UV-Vis spektrofotométer a kutatásainkhoz szükséges kiegészítőkkel ellátva.

Az elvárt kiegészítők:

- minimum 8 pozíciós, külső termosztáttal szabályozható hőmérsékletű mintaváltó

- 5 (l, vagy annál kisebb térfogatú minta mérésére alkalmas küvettarendszer

Minimális specifikáció:

- valódi kétsugaras berendezés, külön minta és referencia úti detektorral, és szeparált, külön hozzáférésű minta és referencia térrel

- Czerny-Turner elrendezésű monokromátor

- változtatható spektrális felbontás: 1 nm, 2 nm, száloptikás és kis térfogatú mintára optimalizálható sugárnyalábbeállítási lehetőség

- Xenon lámpa

- hullámhossztartomány: 190 – 1100 nm

- minimális adat-felbontás: 0,1 nm

- Toluol/Hexán felbontás: > 1.6 (1 nm-es sávszélességnél)

- szkennelés sebessége: 1 – 6000 nm/perc, változtatható

- maximális hullámhossz-váltási sebesség: min. 30000 nm/perc

- fotometriás tartomány: min. 0 – 3,5 A

- műszer min. pontossága: 0,5 A: (0.004 A; 1,0 A: (0.006 A; 2,0 A: (0.01 A

- stabilitás: < 0.0005 A/óra

- méret: kompakt, nem nagyobb, mint 65 x 50 x 30 cm (h, sz, m)

További elvárások:

- automatikus tartozék-felismerés és regisztrálás

- lehetőség higanygőzlámpás kiegészítő csatlakoztatására hullámhossz-kalibráció céljára

- kinetikai méréseknél 1 cella esetében min. 100 pont/másodperc adatsűrűség

- min. 8 pozíciós, külső termosztáttal szabályozható hőmérsékletű lineáris küvettaváltó csatlakoztatásának lehetősége

- USB-n keresztüli PC-csatlakoztatás

- száloptika csatlakoztatásának lehetősége (akár 200 (l-nél kisebb térfogatban is alkalmazható, 1-20 mm fényúthossz)

- 5 (l, vagy annál kisebb térfogatú minta mérését lehetővé tevő nano-küvetta rendszer fogadására képes

Elvárások a vezérlő szoftverrel kapcsolatban:

- rögzített hullámhossz, pásztázás, mennyiségi mérés, kinetikai mérési üzemmódok

- támogatott operációs rendszerek: Windows XP, Windows 7

- felhasználói szkriptek alkalmazhatósága

- exportálható adatformátumok: XML, CSV, TSV

- automatikus adatmentés lehetősége

- multicellás hőmérséklet-monitorozás lehetősége

- spektrumok kezelése: matematikai függvények és műveletek alkalmazása a spektrumokon

- kvantitatív mérés lehetősége rögzített hullámhosszon és szkennelési eredményekből

- kinetikai méréseknél reakció szegmensekre eltérő pontsűrűség megadásának lehetősége