Részletes műszaki leírás

Megnevezés:

UV-VIS spektrofotométer.

Általános jellemzők:

Elsősorban oktatási célokra, minőségbiztosításra, rutin analízisekhez alkalmas, egyszerűen kezelhető, könnyen mozgatható (5-10 kg) UV-VIS spektrométer.

Minimális specifikációk

Hullámhossztartomány	200 – 800 nm (szélesebb tartomány előny)

Monokromátor:	teljes hullámhossztartományban működő holografikus rács

Hullámhossz felbontás:	min. 1 nm

Hullámhossz pontosság:	min. ±2 nm

Önkalibráció	legalább 3 hullámhosszon

Abszorbancia: 	>1,9 A

Szórt fény (300-400 nm-en)	< 0,5% (hullámhossz megadandó)

Fotometrikus zaj:	<1%

Fényforrás: 	xenon vagy hasonló hosszú élettartamú lámpa

Egyéb:

Küvetta:	10x10 mm-es küvettartó (üveg, kvarc, műanyag küvettákhoz)

Adatmentés, adatkezelés:	kétirányú számítógépcsatlakoztatási lehetőség

Kijelző:	Nagyméretű, hallgatók számára egyszerűen átlátható és kezelhető kijelző a hullámhossz, abszorbancia, kalibráló egyenes, alfa-numerikus adatok, stb. megjelenítésére

Áramellátás	220 V AC, <100W

Szállítási program:	műszer, tápkábel, küvettatartó, kézikönyv,
(minél nagyobb számú küvetta szállítása előny)

Garancia:	min. 1 év

Szerviz:	magyarországi képviselet szervizzel